REQUISITI MINIMI DI PROGETTO DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEI GAS PURI

# Data 08/06/2026

Il presente verbale documenta le attività di verifica e controllo dello stato dei luoghi e degli impianti, effettuate ai fini della presa in carico da parte del Concessionario. Le parti di seguito indicate danno atto della propria presenza alle operazioni di verifica. Le note, le osservazioni e le eventuali relazioni sono riportate nell’apposita sezione e il documento è sottoscritto dalle parti al termine della verifica.

# PARTI PRESENTI

Concedente — L.E.N.A., Università degli Studi di Pavia

| Nome e Cognome | Ruolo / Funzione | E-mail |
| --- | --- | --- |

Concessionario — ITEL S.r.l.

| Nome e Cognome | Ruolo / Funzione | E-mail |
| --- | --- | --- |

# SCOPO

Verifica e controllo del ciclotrone Cyclone 18/9 e dei relativi impianti ausiliari (distribuzione gas puri e HVAC) a servizio del L.E.N.A. di Pavia, ai fini della presa in carico da parte di ITEL. Eventuali addendum e specifiche di dettaglio saranno riportati nella sezione «Note e relazioni».

# CHECK LIST

# Documenti da richiedere ed esaminare se disponibili

| Documento | Disp. |  |  |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serial number Cyclone 18/9 | Y | ☐ | N | ☐ | MIREH-16 |
| PSW e chiavi di licenza | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Corrente massima secondo licenza | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Dichiarazione di conformità es. ENC; ISO; CE marked | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| FAT | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| SAT | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Manuale operatore Cyclone 18/9 | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Manuale manutenzione Cyclone 18/9 | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Spare parts list Cyclone 18/9 | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| SOP Cyclone 18/9 | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| SOP sicurezza | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Registro di accesso al bunker | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Piano di emergenza | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Frequenza PM Ultima pm eseguita 08/03/2025 Check list dettagliata PM eseguite ultimi 3 anni | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Elenco manutenzioni eseguite ultimi 3 anni e relativi report (manutenzioni interne?) | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Spare parts list ricambi presenti sul sito | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Riferimenti service IBA Ammo Imaging Via Ugo Foscolo 12, 20855 Lesmo Monza e Brianza – Italy ammoimagingsrl@legalmail.it office@ammoimaging.com Alessandro Lazzaretti Mancano report 5 e 6 2025? | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Contratto di service Cyclone 18/9 | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Logbook | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| SOP di accesso al bunker Ronda Switch porta | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Elenco dei rifiuti presenti nel bunker e loro attività stimata | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Planimetrie con indicazione delle zone sorvegliate e controllate | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Planimetrie e schemi HVAC | Y | ☐ | N | ☐ |  |

# Ispezione sottosistemi

| Check | Disp. |  |  |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valore attuale del vuoto Stand by Beam on | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Ultima manutenzione diffusiva con cambio olio | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Ultima manutenzione rotativa con cambio olio | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Tipo linee di trasferimento usate Fornitore linee Frequenza di sostituzione Ultima sostituzione Massima lunghezza della linea installata Certificato fornitore | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Tipologia target switch se esistente o sistemi di valvole a supporto del delivery | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Interblocchi del beam presenti | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Specifiche sulla distanza massima a cui è possibile trasferire | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Ispezione dei trench nel bunker | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Sistema di raffreddamento ad acqua Chiller dedicato? | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| QE di alimentazione Cyclone 18/9 Disponibile schemi? | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Controllo accessi del personale badge Posizionamento badge | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Contaminametri in uscita | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| PC operatore | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| PC service (se disponibile) | Y | ☐ | N | ☐ |  |

| Sistema di monitoraggio radiazioni Sonde GM Posizione sonde GM Sonda neutroni | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target disponibili 18F alta capacità Vol h218o 18F standard IBA LT1 Vol h218o 13N LT5 Ammo Imaging NHC (free He cooling?) | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Target utilizzati recentemente | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Ultima manutenzione target 18F alta capacità Ultima manutenzione target AMMO | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Corrente massima sul target 60uA Attività prodotta 18F alta capacità AMMO | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Stoccaggio radioattivi posizionamento | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Stoccaggio target durante la manutenzione | Y | ☐ | N | ☐ |  |

| Versione software PLC H1620BM02 PC Interfaccia utente H1620BY02 Service PC presente? | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Copia ultimi logfile e errorlog | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| BK software disponibili | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Modello compressore elio raffreddamento target |  |  |  |  |  |
| Ultima manutenzione compressore elio raffreddamento target | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Ultima manutenzione ion source | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Ultimo cambio foil Frequenza cambio foil | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Ultima verifica volume di trasferimento Volumi trasferiti | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Verifica pompa di sentina Ultima manutenzione effettuata | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Sistema di raffreddamento ciclotrone Posizionamento Stato pompa (ultima manutenzione) | Y | ☐ | N | ☐ |  |

# Impianto gas a servizio Cyclone 18/9

| Check | Disp. |  |  |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifica percorso | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Verifica gas usati e purezze He He cooling H2 Azoto vent Aria compressa | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Verifica pressioni riduttori 2 stadio He He cooling H2 Azoto vent Aria compressa | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Sistema di aria compressa a supporto Purezza Tipo compressore Tipologia deumidificatori Filtri | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Verifica compressore Portata Pressione | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Verifica deumidificatore Ciclo frigorifero Adsorbimanto | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Verifica filtri aria compressa Ultima sostituzione | Y | ☐ | N | ☐ |  |

| Impianto di rilevazione fughe gas Sonde Posizionamento sonde Colonnine di allarme posizionamento Valvole di sicurezza | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Impianto HVAC a servizio Cyclone 18/9

| Check | Disp. |  |  |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifica percorso canali e ispezione impianto | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Filtri a bordo UTA G9 F9 Filtri locali H14? Filtri espulsione H13? Carbone? | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Disegni disponibili | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Chiller Marca modello Potenza | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Umidificatore tipologia | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| CAV mandata? | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| VAV ripresa? | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Ricambi ora bunker | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Pressione bunker set -100Pa Pressione bunker ______ | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Pressione sala gen set _____ Pressione sala gen reale ______ | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Pressione sala controllo set _____ Pressione sala controllo reale ______ | Y | ☐ | N | ☐ |  |
| Ispezione circuito di raffreddamento del ciclotrone (anello di raffreddamento separato? |  |  |  |  |  |

# NOTE E RELAZIONI

Note, osservazioni ed eventuali relazioni redatte a seguito della verifica e prima della sottoscrizione:

# VERBALE DI PRESENZA, DATA E FIRMA

Le parti, lette le risultanze della verifica e le note di cui sopra, sottoscrivono il presente documento.

Letto, confermato e sottoscritto.

| Nome e Cognome | Parte (Concedente / Concessionario) | Data | Firma |
| --- | --- | --- | --- |